## Sheet1
序号 | 产品名称 | 参数/功能要求 | 试用数量
1 | 控制台 | ①具备≥2个手机连接口，可同时连接手机，支持≥4档限速调节递增/递减；②具备扭矩限制功能，用于螺钉的锁定和取出；③支持可变/稳定流量冲洗；④支持脚踏开关控制 | 1台
2 | 手机 | ①最高转速≥60000rm，启停无震动 ②支持手控/脚控，4 档调节（解锁、锁定、正传、反转） ③通用所有功能接头（钻、磨、锯等） | 1台
3 | 电缆线 | ≥4m | 1根
4 | 手控开关 | 无极变速，具备ON/OFF保护控制功能； | 1个
5 | 直型磨钻接头 | 最大转速≥1800rpm | 1个
6 | 中号磨钻接头 | 最大转速≥1800rpm，长8.5cm | 1个
7 | 摆动锯接头 | 最高摆动频率≥16000rpm | 1个
8 | 往复锯接头 | 频率≥18000rpm，往复冲程距离2.5mm | 1个
9 | 锯片 | 长度27mm，高度6.4/2.9mm，切割深度0.6mm | 2个
10 | 磨头 | 直径≥4mm，金刚砂或不锈钢材质 | 2个