## Sheet1
| 序号 | 产品名称 | 核心功能/参数要求 | 试用数量
设备 | 1 | 电子内窥镜图像处理器 | 1.支持≥3840*2160P 超高清视频输出，多路激光信号传输。 2.≥10 英寸液晶触控屏,支持按键自定义。 3.具备快速启动功能，一触式自动启动气泵及照明。 4.支持≥4倍放大（≥5档可调）。 5.测光模式：自动/峰值/平均测光。 6.具有≥4 种光学分光染色模式。 7.光源类型：≥5路LED 多光谱光源，灯泡寿命≥30000 小时。 8.具有透照功能，光源以最大/最小亮度闪烁输出。 | 1台
设备 | 2 | 内窥镜LED冷光源 | 1.配置≥5个LED光源 2.色温3000K-7000K（符合 YY/T 1081-2011），支持闪光、内窥镜连接线热插拔保护功能。 | 1台
设备 | 3 | 电子上消化道内窥镜（检查） | 1.视场角≥145° 2.景深包含2-100mm 3.头端外径≤9.2mm 4.插入部外径≤9.2mm，配备独立副送水孔道 5.器械通道内径≥2.8mm 6.弯曲角度：向上210°，向下120°，左右各100° 7.插入部有效长度≥1100mm 8.镜体全长≥1400mm 9.镜体操作部≥5个遥控按钮，主机功能可设置在任意按钮上 10.镜体导光部：一触式插拔，带电热插拔功能；全密封设计，无需防水帽，支持直接浸泡消毒 | 2条
设备 | 4 | 电子上消化道内窥镜（治疗） | 1.视场角≥145° 2.景深：包含2-100mm 3.头端外径≤9.8mm 4.插入部外径≤9.6mm，配备独立副送水孔道 5.器械通道内径≥3.2mm 6.弯曲角度：向上210°，向下120°，左右各100° 7.插入部有效长度≥1100mm 8.镜体全长≥1400mm 9.镜体操作部≥5个遥控按钮，主机功能可设置在任意按钮上 10.镜体导光部：一触式插拔，带电热插拔；全密封设计，免防水帽，可直接浸泡消毒 | 2条
设备 | 5 | 电子下消化道内窥镜（检查） | 1.视场角≥170° 2.景深：包含2-100mm 3.头端外径≤12.2mm 4.插入部外径≤12mm，具备独立副送水孔道 5.器械通道内径≥3.8mm 6.弯曲角度：上下各180°，左右各160° 7.插入部有效长度≥1350mm 8.镜体操作部≥5个遥控按钮，主机功能可设置在任意按钮上 9.镜体功能：软硬度可调（4 级可调），随动弯曲，同步传导 10.镜体导光部：一触式插拔，带电热插拔功能；全密封设计，免防水帽，支持直接浸泡消毒 | 3条
设备 | 6 | 电子下消化道内窥镜（治疗） | 1.视场角≥170° 2.景深：包含2-100mm 3.头端外径≤12.2mm 4.插入部外径≤12mm，具备独立副送水孔道 5.器械通道内径：≥3.8mm 6.弯曲角度：上下各180°，左右各160° 7.插入部有效长度≥1350mm 8.镜体操作部≥5个遥控按钮，主机功能可设置在任意按钮上 9.镜体功能：软硬度可调（4 级可调），随动弯曲，同步传导 10.镜体导光部：一触式插拔，带电热插拔功能；全密封设计，免防水帽，支持直接浸泡消毒 | 1条
设备 | 7 | 显示器 | 1.屏幕尺寸≥32寸（16:9），分辨率≥3840*2160 2.亮度 850cd/m²，对比度 1500:1，可视角度 178°(H/V) 3.支持 DVI/HDMI/DP/3G-SDI/12G-SDI | 1台
设备 | 8 | 内窥镜仪器台车 | 1.结构：多层可调层高板 2.功能：带多方向移动支臂（可挂显示器）、≥2个内窥镜挂架，万向轮（可移动/锁定） | 1台