## 终版
序号 | 产品名称 | 参数/功能要求 | 试用数量
1 | 医用内窥镜荧光摄像系统 | ①兼容性与画质：集成 4K/3D/红外观察，兼容硬、软性内窥镜；支持4K升频技术（非4K图像提至4K画质）； ②信号输出：支持3D/4K/荧光观察，输出信号含 12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI 接口；分辨率≥3840*2160； ③具备常规白光、荧光、黄色增强、窄带光波成像； ④具备双白平衡功能，支持自然光/窄带光白平衡； ⑤具备结构强调和轮廓强调功能，纤维内镜模式支持减少条纹噪声。 | 1套
2 | 冷光源 | ①配置5灯泡LED光源，支持观察模式包括白光、荧光白光、荧光品红、仅荧光、黄色增强、窄带成像，可通过摄像头遥控按钮切换； ②电击防护等级CF型、Ⅰ类。 | 1台
3 | 医用监视器 | ①≥32英寸4K液晶显示器，可传输4K影像； ②接口：4K信号口（12G-SDI2、DP1、HDMI/DP1）；3D/4K 信号口（12G-SDI2、3G-SDI1、DVI1、HDMI/DP*1）。 | 1台
4 | 气腹机 | ①全电脑控制，漏气自动补偿，最大气流量≥45升/分钟； ②内置减压阀，可接钢瓶或中心供气。 | 1台
5 | 摄像头 | ①采用COMS传感器，能够支持NBI、红外观察； ②支持手动对焦和电子变焦。 | 1套
6 | 荧光镜 | ①视野方向30°，直径10mm或者5mm，达到4K标准； ②视场角度≥88°； ③采用超低色散镜片（ED镜片），减少色散； ④工作长度≥318mm。 | 2条
7 | 导光束 | ①直径4.25mm，长度≥300cm； ②防触电等级CF型，防水等级IPX7，支持高温高压灭菌。 | 1套
8 | 电子胸腹腔内窥镜 | ①插入部直径10mm，景深包含18-100mm，弯曲角度（上下≥80°、左右≥60°），手柄≥3 个遥控按钮； ②一体化设计（含导光束，无需拆卸），防水卡式接头（即插即用）；双路 CCD 设计，支持 3840*2160 像素显示； ③电子镜防水防尘等级IPX7，支持环氧乙烷、低温等离子灭菌。 | 1套
9 | 台车 | ①配监视器支架，可调观看角度； ②集成供电电缆系统，一键控制所有设备供电。 | 1台
10 | 镜子消毒盒 | / | 1个
11 | 3D眼镜防溅片 | / | 3套
12 | 3D眼镜防溅套装 | / | 3套