## Sheet1
序号 | 单项产品类型 | 产品名称 | 参数/功能要求 | 申请试用数量
1 | 设备 | 医用内窥镜图像处理器 | ①视频输出：支持多种高清及超高清信号输出接口，包括 DVI、VGA、S-Video、CVBS、12G-SDI（4K）、HDMI（4K）。 ②色彩调节：具备专业色调调节功能，调整红色调（R）、蓝色调（B）及饱和度（C），调节范围均为 ±15 级。 ③亮度控制：支持自动增益控制（AGC）调节图像亮度，可通过键盘、镜体按钮及脚踏开关进行开关控制。 ④观察模式：预设多种观察模式，包括 WL、EWL、SFI、VIST、HCI ⑤子模式选择：特殊光模式下，SFI、VIST模式各有可选3种子模式，HCI模式可选2种子模式。 ⑥亮度均衡：具备亮度均衡功能，提升图像暗区亮度及整体均匀性，三档可调。 ⑦快门设置：具备Normal、High两档；当开启自适应融合调光功能时，自动切换至 Auto档位。 ⑧图像降噪：提供 4 级可调的数字降噪功能（0、1、2、3级）。 ⑩测光模式：支持平均测光、峰值测光和全自动测光3种测光模式 ⑪复合图像增强：集成复合图像增强功能，从色调、组织纹理和亮度均匀性等多维度优化图像，提供2种增强模式，每种模式均设高、中、低三档强度可调。 | 1台
2 | 设备 | 医用内窥镜冷光源 | ①照明设计：采用四路LED多光谱照明技术 ②照明模式：支持白光（WL）及4种特殊光模式（EWL、SFI、VIST、HCI） ③使用寿命：LED光源平均连续使用寿命 ≥ 40000 小时。 ④调光模式：具备手动与自动两种调光模式。调光级别为1至19档，每档内提供7个精细亮度级别。 ⑤送气功能：内置气泵，送气流量可设置为高、中、低、关闭共4个等级。 ⑥寿命指示：前面板设有光源寿命指示灯，实时显示光源剩余寿命状态。 ⑦透光定位：专有透光功能，启动后光源以最大和最小亮度交替闪烁7秒，辅助进行镜体头端部定位。 ⑧安全保护：具备过热保护功能 ⑨光通量：在默认模式下，最大光通量 ≥ 800 流明。 | 1台
3 | 设备 | 电子上消化道内窥镜 | ①视野方向：前视。 ②视场角：145°。 ③景深：2 - 100 mm。 ④头端部外径：9.7 mm。 ⑤插入部外径：9.6 mm。 ⑥器械孔道：最小器械孔道内径为 3.2 mm。 ⑦弯曲角度：向上210°，向下120°，向左/右各100°。 ⑧工作长度：1050 mm。 ⑨镜体全长：1400 mm。 ⑩钳道可视距离：钳道出口最小可视距离为3 mm。 | 2把
4 | 设备 | 电子下消化道内窥镜 | ①视野方向：前视。 ②视场角：145°。 ③景深：2 - 100 mm。 ④头端部外径：12.0 mm。 ⑤插入部外径：12.0 mm。 ⑥器械孔道：最小器械孔道内径为 3.8 mm。 ⑦弯曲角度：向上/下各180°，向左/右各160°。 ⑧工作长度：1350 mm。 ⑨镜体全长：1700 mm。 ⑩钳道可视距离：钳道出口最小可视距离为 3 mm。 | 2把
5 | 设备 | 消化道内窥镜用超声探头1 | ①超声中心频率:20MHz ②轴向分辨力:≤1mm ③纵向分辨力:≤2mm ④探头长度:≥2100mm ⑤探头前端直径:≤2.8mm ⑥插入部最大外径:≤2.7mm ⑦适用钳道:≥2.8mm | 3把
6 | 设备 | 消化道内窥镜用超声探头2 | ①超声中心频率:约12MHz ②轴向分辨力:≤1mm ③纵向分辨力:≤2mm ④探头长度:≥2100mm ⑤探头前端直径:≤2.5mm ⑥插入部最大外径:≤2.8mm ⑦适用钳道:≥2.8mm | 3把
7 | 设备 | 超声电子上消化道内窥镜 | ①视野方向：前斜视，角度 ≤ 45° ②视场角：≥ 140° ③景深：3 - 100 mm ④弯曲角度：向上 ≥ 130°，向下 ≥ 130°，向左 ≥ 120°，向右 ≥ 120° ⑤头端部外径：≤ 13.9 mm ⑥插入部外径：≤ 12.6 mm ⑦钳道内径：≥ 4.0 mm ⑧工作长度：≥ 1250 mm ⑨镜体全长：≥ 1550 mm ⑩扫描方式：电子扇形扫描 | 2把
8 | 设备 | 彩色多普勒超声诊断系统 | ①成像模式：支持 B模式、彩色血流成像（CFM）、频谱多普勒、微血流成像、高分辨率血流、组织谐波、弹性成像、组织造影、能量多普勒（PDI） ②聚焦功能：支持12个焦点位置，焦距可调； ③噪声抑制：具备斑点噪音抑制功能，0-7档可调； ④探头接口：主机前置≥5个通用探头接口； ⑤数据接口：配备USB接口； ⑥存储容量：内置存储空间 ≥ 2TB； ⑦网络连接：内置Wi-Fi模块； ⑧显示功能：支持B/C双实时显示，具备一键隐藏血流功能。 ⑨探头兼容：可兼容常规腹部探头； ⑩视频输出：提供视频接口包括 HDMI、DVI、VIDEO OUT、RGB OUT、VGA OUT、S-VIDEO OUT、VIDEO IN、S-VIDEO IN； ⑪显示器：配备高分辨率医用液晶显示器，分辨率≥1920 × 1080。 | 1台