## Sheet1
序号 | 单项产品类型 | 产品名称 | 参数/功能要求 | 试用数量
1 | 设备 | 电子内窥镜图像处理器 | （1）与配套冷光源配合，具备 4 种以上特殊光染色功能； （2）支持普通白光模式与特殊光模式图像同时动态显示； （3）信号输出分辨率≥3840×2160； （4）具有血红蛋白增强、结构强化、轮廓强化功能； （5）支持自动白平衡、内窥镜ID自动识别； （6）可冻结实时图像（缓存≥32 幅），并支持血液强化、数字放大等图像处理； （7）配备非触摸式主机按键（便于消毒）及≥10 英寸液晶触摸屏独立控制面板，支持中文语音控制和人脸识别登录。 | 1台
2 | 设备 | 内窥镜 LED 冷光源 | （1）≥5 路独立可控 LED 光源，寿命≥10000 小时； （2）色温 3000-7000K，支持闪光功能； （3）具备手动（≥19 级）和自动调光模式； （4）气泵流量可调（高、中、低三档）； （5）支持激光传输功能。 | 1台
3 | 设备 | 电子鼻咽喉镜 1 | （1）视野角≥120°，视野方向 0°； （2）先端部及主软管外径≤4.9mm； （3）景深 2-100mm，有效长度≥350mm，钳道内径 2.2mm； （4）弯曲角度：上≥160°、下≥130°； （5）最小可视距离 2mm，支持窄带成像功能； （6）操作手柄含＞3个快捷按键，一触式连接，支持无线供电及热插拔，具备高清画质 | 1条
4 | 设备 | 电子鼻咽喉镜 2 | （1）视野角≥120°，视野方向 0°； （2）先端部及主软管外径≤2.8mm； （3）景深 2-100mm，有效长度≥300mm； （4）弯曲角度：上≥160°、下≥130°； （5）最小可视距离 2mm，支持窄带成像功能； （6）操作手柄含＞3 个快捷按键，一触式连接，支持无线供电及热插拔，具备高清画质。 | 1条
5 | 设备 | 显示屏 | ≥32寸 | 1台
6 | 设备 | 台车 | 无特殊要求 | 1台