## Sheet2
单项产品类型 | 产品名称 | 参数/功能要求 | 试用数量
设备 | 恒压排烟智慧型气腹机 | 一、基本规格： 1.电击防护等级：CF型； 2.防护等级：IP 21； 3.操作模式：具备标准模式与排烟模式，各模式下均可切换儿童/成人模式； 4.气源输入压力范围：0 ~100 bar； 5.恒压调节范围：3 ~ 25 mmHg； 6.充气流量范围：最大流量≥50 L/min，最小可选值1L/min； 二、功能要求： 1.循环过滤排烟：排烟强度支持档位可调，最大排烟流量≥10 L/min； 2.双通道过滤：采用双管理设计及特殊双通道过滤技术，可同时注气、排烟，对≤0.1μm微粒的平均过滤效率≥99.99%； 3.腹腔压力快速设置：儿童模式：压力调节范围 3 - 15 mmHg，成人模式：压力调节范围 8 - 25 mmHg； 4.智能恒压气腹：内置自动压力调节装置，可根据预设压力动态补充或释放气体，维持腹腔压力稳定。 | 1台
耗材 | 一次性使用双腔穿刺器及排烟附件 | 1.配合恒压排烟智慧型气腹机使用，供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用； 2.双通道设计接口，带同芯锁止阀调节，可同时锁止进气与排烟通道； 3.排烟附件用于连接穿刺器及气腹机。 | 3套