## Sheet1
产品名称 | 参数/功能要求 | 试用数量 | 试用时长
眼科光学相干断层扫描仪 | 1.光源类型：扫频激光光源； 2.扫描速度：≥40万次A-Scan/秒； 3.光学分辨率：轴向分辨率≤3.8um，横向分辨率≤10um； 4.配套分析软件：配备角膜、视网膜、视神经专用测量分析软件；支持自动 + 手动双重分析模式，可提升临床量化诊断数据准确性及诊断效率； 5.扫描模式：需全覆盖以下模式，满足眼前节、眼后节及血管成像需求：单线扫描、十字扫描、辐射扫描、网格扫描、栅格扫描、ONH 扫描、GMA 扫描、黄斑容积、3D 黄斑、3D 视盘、黄斑 OCTA、视盘 OCTA、前节单线、前节辐射、前节 3D、前节 OCTA； 6.血流成像：单次扫描可获取≥30mm×25mm范围血流图像；配套血流相关量化分析软件； 7.扫描深度：眼前节及眼后节扫描深度均≥12 mm; 8.实时眼球追踪频率：≥128Hz; 9.扫描长度：眼底及前节扫描长度均≥30mm; 10.眼底成像波长：≥850nm； 11.配置外置式眼前节适配器。 | 1台 | 3个月