## Sheet1 (2)
序号 | 产品类型 | 产品名称 | 参数/功能要求 | 试用数量 | 试用时长
1 | 手术器械 | 开口器成套手术器械 | 1.开口器支架固定弧度半径33±3mm，带齿，304H不锈钢； 2.具备5个活动拉钩，气管插槽半径7mm，弧形半径210±10mm，尺寸依次为110×38mm、100×36mm、90×36mm、80×32mm、70×30mm。 | 1件 | 6个月
2 | 手术器械 | 导光夹 | 通光度≥4000LX，夹口有齿轮口，可调角度30°±5° | 1件 | 6个月
3 | 手术器械 | 手术支撑架 | 圆孔直径20 mm，可调高度30~120±10mm | 1件 | 6个月
4 | 手术器械 | 扁桃体用钳 | 工作长度125mm，手柄长度1000mm，头部宽度5mm | 1件 | 6个月
5 | 手术器械 | 扁桃体拉钩 | 总长220mm，一头剥离子，一头拉钩 | 1件 | 6个月
6 | 手术器械 | 止血钳 | 总长18cm，头部微弯 | 1件 | 6个月
7 | 手术器械 | 扁桃体剪 | 工作长度180mm，弯头 | 1件 | 6个月
8 | 手术器械 | 显微喉刀 | 头部总长200mm，工作长度100mm，头部镰状 | 1件 | 6个月
9 | 手术器械 | 显微持针钳 | 总长18cm，头部细齿 | 1件 | 6个月
10 | 手术器械 | 扁桃体用钳 | 总长220mm，头部上弯，三齿深齿 | 1件 | 6个月
11 | 手术器械 | 扁桃体吸引管 | 头部总长270mm，工作长度150mm，头部莲蓬状 | 1件 | 6个月