## Sheet1
单项产品类型 | 产品名称 | 参数/功能要求 | 试用数量 | 试用时长
手术器械 | 喉内窥镜 | 1.镜体外径φ4.0mm，视向角15°反向，工作长度 185mm，视场角≧50°，有效景深范围：5~50mm，目镜罩外径φ31.75mm，光学工作距30mm，视场中心角分辨力3.3 C/°； 2.在工作距离处，清晰范围不小于视场直径70%； 3.支持高温高压、低温等离子灭菌方式。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 支撑架 | 总长度380 mm，杆体角度35°，涡轮式，不锈钢支撑圈，胸托直径φ120 mm，转轮直径φ80 mm，医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 窥视管 | 长度175mm，前端弧形15°，大号，前端直径φ17 mm × 19 mm，后端尺寸23 mm × 36 mm，叶片上翘15°，手柄钛合金（表面为黑色涂层），医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 窥视管 | 长度175mm，前端弧形15°，小号，前端直径φ16 mm × 17mm，后端尺寸23 mm × 36 mm，叶片上翘15°，手柄钛合金（表面为黑色涂层），医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 固定器 | 用于固定内窥镜的卡扣式装置，可适配大号及小号窥视管，医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 显微喉钳 | 1.工作长度230mm，圆口0°，头部直径φ1.5mm，钳杆锥度型φ1.8~φ3.0mm，手柄自带冲洗通道； 2.钳杆灰黑色防反光处理； 3.医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 显微喉钳 | 1.工作长度230mm，圆口45°，头部直径φ1.5mm，钳杆锥度型φ1.8~φ3.0mm，手柄自带冲洗通道； 2.钳杆灰黑色防反光处理； 3.医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 显微持针钳 | 1.工作长度230mm，钳头角度0°，带锁持针，钳杆锥度型φ1.8~φ3.0mm； 2.钳杆灰黑色防反光处理； 3.医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 显微喉剪 | 1.工作长度230mm，左弯，钳杆锥度型φ1.8~φ3.0mm，手柄自带冲洗通道； 2.钳杆灰黑色防反光处理； 3.医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 喉分离钳 | 1.工作长度230mm，钳头角度0°，分离式，细齿，头部尺寸2.2×5.5mm，钳杆锥度型φ1.2mm； 2.钳杆灰黑色防反光处理； 3.医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 喉分离钳 | 1.工作长度230mm，左弯分离式，细齿，头部尺寸2.2×5.5mm，钳杆锥度型φ1.2mm； 2.钳杆灰黑色防反光处理； 3.医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 喉分离钳 | 1.工作长度230mm，右弯分离式，细齿，头部尺寸2.2×5.5mm，钳杆锥度型φ1.2mm。 2.钳杆灰黑色防反光处理； 3.医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 显微喉剪 | 1.工作长度230mm，右弯，钳杆锥度型φ1.8~φ3.0mm，手柄自带冲洗通道； 2.钳杆灰黑色防反光处理； 3.医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 显微喉剪 | 1.工作长度230mm，钳头角度45°，钳杆锥度型φ1.8~φ3.0mm，手柄自带冲洗通道； 2.钳杆灰黑色防反光处理； 3.医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 显微喉钳 | 1.工作长度230mm，三角45°，直径φ2.2mm，钳杆锥度型φ1.8~φ3.0mm，手柄自带冲洗通道； 2.钳杆灰黑色防反光处理； 3.医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 显微喉刀 | 1.总长235mm，头部镰状型1.8mm×9mm，刀杆锥度φ1~φ3mm，分体式； 2.医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 打结器 | 1.总长235mm，头部 90°2mm，杆锥度φ1~φ3mm，分体式； 2.医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 刀柄 | 钳式刀柄，与刀杆配合使用，医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 吸引管 | 工作长度230mm，直径φ2.0mm，钝头带侧孔，医用级不锈钢材料。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 喉粘膜钳 | 1.工作长度230mm，抓式右弯40°小号，钳杆锥度型φ1.8~φ3.0mm，手柄自带冲洗通道； 2.钳杆灰黑色防反光处理； 3.医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 喉粘膜钳 | 1.工作长度230mm，头部尺寸3.5mm，45°，钳杆锥度型φ1.8~φ3.0mm，手柄自带冲洗通道； 2.钳杆灰黑色防反光处理； 3.医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 显微喉剥离子 | 工作长度230 mm，头部工作端尺寸为1.0 mm × 10 mm，带手持柄，医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 灯芯 | 外形为扁形，宽8.9 mm × 厚2.6 mm × 长120 mm，内置光纤，采用弹簧卡扣式连接结构，医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月
手术器械 | 注射器辅助推进枪 | 适用于声带注射辅助推进，医用级不锈钢材料，硬度为HRC51。 | 1件 | 6个月