## Sheet1
单项产品类型 | 产品名称 | 参数/功能要求 | 试用数量 | 试用时长
设备 | 神经肌肉刺激器 | 1、刺激技术：采用神经调控技术，支持高能量输出；具备智能恒流控制功能，适应不同人群的皮肤阻抗； 2、输出通道：12通道，每通道2路输出，可支持12个部位或12名患者同时治疗； 3、脉冲电流：恒流输出27mA，误差≤±1%； 4、电源续航：内置可充电电池，满电状态下，低功耗模式连续工作时间≥20小时； 5、脱落检测：具备电极脱落/接触不良检测功能，检测到电极脱落/接触不良时，≤3秒内停止输出，触发工作状态指示灯； 6、数据管理：支持通过无线网络进行数据传输，具备治疗参数设置、使用情况记录及治疗记录统计功能； 7、设备锁定：支持远程锁定设备，锁定后设备上的物理按键，防止设备丢失或误操作。 | 1套 | 1个月
耗材 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 用于皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 | 60片 | 1个月