**T-组合婴儿复苏系统参数及配置清单**

1. 产品配置：包括气源组件、空氧混合器、复苏组件。
2. 用于早产儿、足月儿的窒息复苏抢救，适用婴儿体重范围≤10kg。
3. 气源供应：氧气和空气气源输入压力范围：280kPa-600kPa。
4. 内置空氧混合装置，可根据需要提供比例精确的空氧混合气体。
5. 氧浓度调节范围：21-100%，精度≤±3%。
6. 流量范围：0L/min-15L/min
7. 使用通用型呼吸管路，内置T-型复苏装置，提供受控、稳定的吸气峰压（PIP）和呼气末正压（PEEP），确保功能残气量（FRC）。
8. ▲气道压力计测压范围：-20cmH2O-100cmH2O。
9. ▲吸气峰压PIP调节范围：0-45cmH2O，配备防误操作限压阀，压力过大时需手动调节限压阀，避免气压伤。
10. ▲呼末正压PEEP调节范围：0-25cmH2O。
11. ▲整机重量≤5Kg，小巧轻便，方便携带。
12. 可外接固定，安装于输液杆、转运车、辐射抢救台或墙面等处。
13. 气源供应故障或设备故障时有报警。
14. 可配套中心气源、气瓶或空气压缩机使用。
15. 空气表、氧气表的阀门和压力表首次检定由供货方负责。

**配置清单**

| **序号** | **设备名称** | **数 量** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 空气进气管、氧气进气管（含接头） | 各1条 |
| 3 | 面罩#1 | 1个 |
| 4 | 面罩#0 | 1个 |
| 5 | 呼吸管 | 1条 |
| 6 | 使用说明书、保修卡、合格证 | 各1份 |
| 7 | 固定架 | 1个 |
| 8 | 小型空气压缩机（含移动电源） | 1台 |
| 9 | 空气瓶 | 1个 |
| 10 | 氧气瓶 | 1个 |

**服务要求**

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

**商务要求**

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）