技术要求：

- 功能描述

可在患者使用期间持续采集、记录、存储相关呼吸事件和生理信息，并分析生成供专业人员出具诊断结果的报告。主设备佩戴在胸部使用。

- 功能参数

- 设备供电：

- 供电方式：电池供电

- 续航时间：≥12小时。

- 设备基本参数：

1）监测参数：可监测血氧饱和度、脉率、鼾声、体位、呼吸气流、呼吸驱动；

2）血氧饱和度：测量范围：35%~100%；测量精度：85%～100%范围内，绝对误差≤±2%；70%～85%范围内，绝对误差≤±3%；

3）脉率：测量范围：30bpm～250bpm，测量精度：30bpm～100bpm范围内，误差≤2bpm；100bpm～250bpm范围内，误差＜±2%

- 体位监测：能识别出仰、左、右、俯四种睡眠体位，具备离床检测功能

5）呼吸气流：通道采样频率：100Hz；测量范围：测量范围：10次/分～50次/分，误差≤±1次/分；可同时采集口、鼻呼吸气流，依据流量记录变化；

6）呼吸驱动：通道采样频率：10Hz；测量范围：10次/分～50次/分，误差≤±3次/分；测量原理：呼吸努力传感器内的气囊在绑带收拉扯后发生形变，而气囊容积变化导致压力变化，压力传感器记录这种变化。

7）呼吸事件类型：中枢型呼吸暂停；阻塞型呼吸暂停；混合型呼吸暂停；呼吸暂停；低通气；呼吸暂停&低通气；呼吸努力相关微觉醒；呼吸紊乱。

8）数据传输：通过随机配备的USB数据传输线连接设备与电脑

- 软件功能：睡眠记录设备PC软件支持将睡眠记录仪设备内的数据导入到软件中；原始数据界面可选择全貌展示或局部展示波形界面，并支持手动标注事件或删除手动事件；支持报告编辑、打印、导出报告。

配置清单：

1	睡眠呼吸记录仪主机	1个

2	呼吸努力胸腹带 	1个

3	口鼻气流导管	1个

4	7号电池	2节

5	睡眠呼吸记录仪产品说明书	1本

6	腕式血氧测量仪	1个

7	血氧探头（重复使用）	1个

8	充电线	1个

9	腕式血氧仪说明书	1本

10	软件	1套

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求：交货地点院方指定地点。

3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、所有款项均通过银行转账方式支付。

5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。