## 工作表1
序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求
1 | 细胞计数仪 | 7 | 如有耗材，后期课题组在锐竞购买计数板需有优惠，并注明折扣范围
2 | 冷冻小型离心机 | 6 | 最高转速≥16,200rpm，离心力≥25,000×g，最大容量≥48×1.5/2.0 mL，温度设定范围：-11℃至40℃。具有结束离心计时功能，准确显示离心结束时间，方便判定离心结果是否符合要求/需要重新离心。转子及吊篮醒目标示生产日期及使用期限，正常维护保养的情况下主机使用寿命应无限制。占地面积：宽≤33cm，深≤55cm，高≤27cm。高速转子具有快速锁定功能的转子盖，且转子盖材质为铝合金材质 。使用瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定某转速限制，防止样品（如细胞）失活或受损。每台机器配置至少一个30×1.5/2.0mL角转子
3 | 医用冷冻冷藏箱 | 18 | 有效容积≥285L，上室冷藏室可通过设定使箱内温度保持在2℃～8℃范围内，下室冷冻室可通过设定使箱内温度保持在-10℃～-26℃范围内，显示精度0.1℃
4 | 自动细胞计数仪 | 2 | 检测通道包含至少2个荧光通道（AO和PI）+明场（白光），可实现明场计数、PBMC荧光细胞计数（AO/PI)、凋亡、转染、周期、抗体亲和力、细胞亚群分析等
5 | 厌氧/微需氧培养工作站 | 1 | 额外配套：1台共享系统刷卡机、2套气瓶减压阀、两双手套、2个钯包和2个炭包，以及氧气温度浓度检测器（用来精确校准温度和氧气浓度）；如能配多一套袖套更好
6 | 小动物无创血压测量仪 | 1 | 支持同时测量6只以上大小鼠收缩压、舒张压、心率等参数，具备带白噪音一体式恒温加热仓，软件可同步显示6通道测试结果，单次连续测量次数不低于10次
7 | 多功能成像仪 | 1 | 预算范围内，如果可以加上荧光模块更好；配套一台共享系统刷卡机
8 | 核酸定量分析仪 | 2 | 具备0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，最小样品体积：1ul，当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物≥5种
9 | 高清解剖显微镜 | 1 | 变倍体：1-8X连续变倍比，放大倍率从10倍到80倍；目镜：10X目镜2个，带双目屈光校准，视场数≥23mm；物镜：工作距离≥60mm；光源：LED冷光源，可通过控制器，软件，触摸屏控制，配备环形光照明，双支点照明方式，最大照明≥600lm，色温≥6200K；物镜转盘：配备≥3孔位物镜转盘；底座：大型金属底座，底座面积≥（WxDxH）290x325x25mm
10 | 制冰机 | 4 | 产冰量≥320kg/天，储冰量≥178kg，设备尺寸不超过：768*843*（645+1043）mm。配备：储冰箱1台，进水管1套，机头排水管（含卡箍）1套，储冰箱排水管(含卡箍)1套
11 | 高精度烘箱 | 7 | 内腔体积≥74L，在预算范围内，容量尽可能大
12 | 凝胶成像系统 | 2
13 | 核酸定量分析仪（比色皿款） | 2 | 建议在微量的核酸定量仪加多一个比色皿的功能
14 | 冷冻研磨仪 | 1 | 具有组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、振动的作用。可以处理最大64个2ml样本，带冷冻功能，制冷温度最低-50度
15 | 控温摇床 | 2 | 外形尺寸（长×宽×高）不超过：705mm×750mm×1340mm；具备两层摇板，每层摇板尺寸（长×宽）：≥495mm×495mm；一层摇板为弹簧夹具，另一层可同时放置：100ml三角瓶10个、250ml三角瓶8个、500ml三角瓶6个、1000ml三角瓶2个、2000ml三角瓶2个、 50ml和15ml混搭试管架1个；温度范围：4℃-60℃。每台配置：100ml三角瓶夹具≥36个、250ml三角瓶夹具≥30个、500ml三角瓶夹具≥20个、1000ml三角瓶夹具≥8个、2000ml三角瓶夹具≥4个、50ml和15ml混搭试管架≥1个
16 | 高压灭菌锅 | 2 | 有效容积≥85L，具备三重干烧保护，具备水质检测功能及高低温自动清洗功能
17 | 体温维持加热垫 | 5 | 内置双通道加热模块，可同时加热两个加热垫，带大小鼠肛温探头，测量温度范围：20～80℃，精度0.1℃，以聚合红外发热膜为加热材料，外覆铜网及防水外套，热效率高、无工频干扰
18 | 废垫料收集站 | 2 | 采用SUS304不锈钢结构，钣金加工制作，整体板厚1.5~3mm，洁净度：ISO 5 级，台面吸风系统采用负压设计，气帘流速：≥0.5m/s，高清触摸屏≥8寸，PLC控制器，实时监测显示层流风及屏障风速并提供稳定气流
19 | 防爆冰箱 | 2 | 工作温度范围-2～12℃，容量不少于100L，上温区50L，下温区50L；双区温度独立控制，温度稳定性≤±0.1℃；内部腔体使用特殊材料，确保不产生静电，储存腔内无电路设计；冰箱可叠放
20 | 动物心电图分析系统 | 1 | 具有至少4个生物信号采集通道，具备心电自动统计分析功能、心率变异性分析功能，统计结果包括：P波振幅、R波振幅、T波振幅、P-R间期、Q-R-S间期、Q-T间期、ST偏移量，包含生理、药理、病理生理实验项目，实验项目数不少于50个
21 | 小动物手术显微镜（带照相机） | 4 | 带屏幕可以插u盘保存，无需额外连接电脑
22 | 振荡型恒温金属浴 | 4 | 每台均需配备0.2ml、0.5ml、1.5ml模块
23 | 微量电子天平0.001g | 4 | 有自动校准功能和防风罩，底部有减震橡胶
24 | 普通天平0.01g | 3 | 量程0.1-200g，精度0.01g，称盘材质为不锈钢或铝合金
25 | 细胞超声破碎仪 | 2 | 频率≥25kHZ，功率≤1000W，处理量：100ul-600ml
26 | 磁力搅拌器 | 4 | 不需要超高转速，过高易飞溅
27 | 生化培养箱 | 3 | 容量≥150L，外形尺寸mm（宽*深*高）不超过：600*660*1400，控温范围：5-65℃
28 | 恒温水浴摇床 | 4 | 转速范围：起动-300转/分，摇板振幅：≥20mm，不锈钢万用弹簧夹具最大容量：250ml×12 或500ml×11 或1000ml×6
29 | 迷你混匀仪 | 4 | 触碰启动，底部防滑
30 | 三孔电热恒温水浴锅 | 2 | 带排水管，三孔独立控制温度，具有传感器故障报警、超温报警、上下限温度偏差报警、参数记忆，控温范围Rt+5~100℃
31 | 水浴锅 | 12 | 具备超温报警功能，具备定值运行、定时运行、自动停止功能，使用温度范围：RT+5-100℃；温度分辨率：0.1℃
32 | pH计 | 2 | 探头电极需有保护装置，掉落后不会直接接触桌面
33 | 超声清洗器 | 2 | 具备加热、定时、脱气功能
34 | 高效基因转染系统 | 1 | 功能需求：基因转染过程不依赖特殊的转染试剂。通过电场作用直接将外源基因(包括DNA、RNA及siRNA、CAS-9蛋白等) 导入到原代细胞、传代细胞、离体的组织或器官、或活体动物的组织中。配置需求：电转杯腔1个、铂金镊子状活体电极1个