商务要求：保修3年，接到送货通知后15个自然日内到货。

配置要求：超低温冰箱主机1台，承重铁板1块

技术参数：

- 内部容积：不小于 790L，2英寸冻存盒容量不少于 600 个

- 配置压缩机:2台大功率工业级高效压缩机，无CFC,无HCFC制冷剂,阻燃

- 配备铂金温度探头，精确测温控温

- 工作温度:-50℃∽-86℃

- 工作电压: 230V,带时间延迟断路器

- 配置电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

- 标配两台冷凝风扇智能开停

- 箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁；镀锌钢内壁；3块可调节高度的不锈钢搁板；

- 具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 289分钟

- 空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 21分钟

- 外部尺寸(mm)：≤1980 H x 990 D x 1255 W mm

- 127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成

- 三层式门密封条

- 控制操作面板高度：1.5至1.6米

- 具备单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁

- 标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器

- 标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口

- 配有冷凝器和冷凝器过滤网

- 外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手开启.

- 全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供至少九种报警提示:包括但不限于过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏

- 配备重型脚轮，方便移动和固定冰箱

- 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫